转运呼吸机参数要求

一、设备名称

转运呼吸机

二、适用范围

用于在医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，对成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持，满足院前急救、院内抢救及各类重大医疗保障任务的临床使用需求。

- 核心技术参数要求

1、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；

2、单块电池续航时间≥6小时，馈电情况下可直连220V电源使用；

3、呼吸机主机重量（含电池）≤4kg，可配装便携式氧气瓶；

4、峰值流速≥240L/min；

- 5、设置参数：（1）潮气量：20ml-4000ml；（2）呼吸频率：1-100次/min；（3）吸气时间：0.10 s～10.0 s；（4）呼末正压：0-50cmH2O；（5）压力支持：0-90cmH2O；（6）吸气压力：1-90cmH2O；（7） 呼气触发灵敏度：自动或1-85%；（8）触发灵敏度：压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O或自动；（9）氧浓度：21-100% ；

6、可配备多功能转运挂钩，灵活便携；

7、可选配主流CO2监测模块；

8、采用彩色TFT触摸控制屏；

9、优先采用内置流量传感，无需外置流量传感器；

10：通气模式支持：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV；

- 11、具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；

- 12、波形显示：压力/时间、流速/时间；具备呼吸力学可视化图形界面，可动态显示患者呼吸状态及相关监测参数；

13、具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、事件日志等，可导出保存U盘；

- 14、至少具备IP34防尘防水等级，防摔保护性能良好；

- 15、具备WIFI、蓝牙、蜂窝网络三种无线数据传输功能，满足科室信息化的需求；

- 16、设备适用于救护车车载转运环境，具备车载抗震、防颠簸运行能力；

17、可选高级通气模式，支持压力调节容量控制通气（PRVC），可配备心肺复苏专用通气模式；支持 PRVC 联合 SIMV 通气模式或等效临床功能；

- 18、要求有保护套背包，方便院前携带。