
4K微创脊柱内镜系统市场调研参数表
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· 设备名称：4K 微创脊柱内镜系统
· 调研数量：2 套
· 调研用途：市场技术摸底与参数征集，为后续采购工作提供参考
· 系统组成：每套系统包含脊柱内镜及配套手术器械、4K 摄像系统、等离子手术设备三大部分
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	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	视向角
	30°

	2
	光学工作距
	25mm

	3
	工作通道直径
	4.3mm

	4
	镜体外径
	7.0mm

	5
	工作长度
	181mm
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[bookmark: _GoBack]三、核心手术器械配置及参数
	序号
	器械名称
	核心技术参数

	1
	扩张器套装
	包含 2 种规格：
1. 长度 225mm，直径 7.0mm
2. 内径 2.0mm，外径 5.0mm，长度 280mm

	2
	工作套筒系列
	包含 3 种规格：
1. 长度 220mm，内径 5.0mm，外径 5.8mm
2. 长度 200mm，内径 6.0mm，外径 7.0mm
3. 长度 180mm，内径 7.0mm，外径 8.0mm

	3
	内窥镜用环锯
	长度 350mm，内径 2.5mm，外径 3.5mm；配套 T 型手柄

	4
	可视空心钻套装
	手柄与管轴一体式设计，长度 181mm，内径 7.2mm，外径 8.0mm；配套保护套管长度 155mm，内径 8.0mm，外径 9mm

	5
	工作套管
	鸭舌口设计，顶端双手柄，带封帽；长度 178mm，内径 7.2mm，外径 8.0mm

	6
	髓核钳系列
	包含直形 2.5mm、直形 3.0mm、直形 3.5mm、角度型（头端上弯 55°~65°）2.5mm，长度均≥330mm

	7
	弧形抓钳
	钳口单向上开，长度 340mm，直径 2.5mm；钳口张开角度 60°，可弯曲范围 20°～70°

	8
	直形篮钳
	长度 330mm，直径 2.5mm

	9
	咬骨钳系列
	头端角度 55°，长度 360mm；包含 3.5mm、4.0mm 两种直径；可拆卸；配套枪式手柄

	10
	剥离器
	头端含直形、L 形，长度 310mm，直径 2.5mm

	11
	骨科线锯导引器
	长度 180mm，内径 1.2mm，外径 1.5mm

	12
	骨导引针
	长度 400mm，直径 1.0mm

	13
	骨锤
	直径 30mm，长度 240mm，带缓冲装置

	14
	内窥镜用骨凿
	长度 310mm，直径 3.6mm

	15
	骨刮匙
	直径 4.0mm，长度 480mm，可变角度

	16
	消毒存储装置
	配套器械收纳盒、内镜专用消毒盒各 1 套，可收纳全部器械
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四、4K 摄像系统参数
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	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	系统类型
	全数字化影像系统，影像采集、处理、传输、显示、存储全程为数字信号

	2
	分辨率
	≥3840×2160 像素（宽高比 16:9），或≥4096×2160 像素（宽高比 17:9）

	3
	输出接口
	配备 HDMI2.0、SDI、USB 等接口

	4
	摄像头手柄按键
	≥4个，三个按键直接操作可以实现白平衡，冻结，录像，拍照等功能

	5
	录拍功能
	自带 USB3.0 接口，支持 U 盘实时录制手术视频、抓拍图像；视频录制过程中可同步拍照存储，无需暂停录制
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	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	光源类型
	超高亮度 LED 触摸屏冷光源，与摄像主机为同一品牌

	2
	色温范围
	3000K-7000K

	3
	使用寿命
	≥50000 小时

	4
	显色指数
	≥90，组织显色接近真实色彩

	5
	亮度调节
	手动分级调节

	6
	安全防护
	出光防护功能：未插入导光束时光源自动熄灭，插入后自动开启；屏幕同步显示导光束插拔状态

	7
	接口兼容性
	通用导光束接口，兼容同品牌及主流其他品牌导光束
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	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	尺寸与分辨率
	32 英寸，分辨率≥3840×2160

	2
	宽高比
	16:9

	3
	输入接口
	HDMI2.0×2、DP×1
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	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	材质结构
	高强度金属主体，搭配高性能塑料防撞角与立柱；内置电源线走线，安全整洁

	2
	承重能力
	整车承重≥80KG

	3
	脚轮
	可自锁静音车轮

	4
	配件
	配备摄像头固定装置，可收纳并保护摄像头
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五、等离子手术设备参数
	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	资质要求
	具备三类医疗器械注册证

	2
	工作频率
	≥100KHz

	3
	工作温度
	≤70℃，对周边组织热损伤小

	4
	工作模式
	具备切割消融、凝固止血双模式

	5
	输出功率
	切割消融功率：32W-300W；凝固止血功率：43W-112W

	6
	运行方式
	支持连续运行

	7
	智能识别
	自动识别刀头型号并匹配最佳工作档位，可识别手柄、脚踏的连接状态

	8
	操作方式
	全触摸屏操控，可显示工作模式、档位、运行状态、警示信息

	9
	适用场景
	刀头规格覆盖肩关节、膝关节、腕肘踝关节、颞颌关节、肌腱手术、低温等离子髓核成形术、椎间孔镜手术、单侧双通道内镜技术等




