红光治疗仪的需求参数

- 需求参数

（一）适用范围

适用于缓解局部疼痛、改善血液循环、促进创面愈合、减轻炎症反应，可用于软组织损伤、慢性溃疡、关节炎等病症的辅助治疗，适配康复科、皮肤科、骨科等科室需求。

（二）工作条件

1. 环境温度：5℃～40℃；

2. 相对湿度：30%～75%（无凝露）；

3. 大气压力：86kPa～106kPa；

4. 供电要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；

5. 额定输入功率：≤300VA。

（三）安全标准

1. 安全分类：Ⅰ类 BF型；

2. 符合GB9706.1《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、YY 0903《医用红外、红、蓝及紫外光治疗设备安全要求》等相关标准；

3. 电磁兼容符合YY 0505《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》。

（四）核心技术参数

1. 光源类型：采用LED或半导体激光作为光源，光源稳定性符合医用标准；

2. 波长参数：红光波长范围620nm～680nm，波长误差±10nm；

3. 输出功率：

- 单点输出功率≥50mW，总输出功率≥10W；

- 支持功率多级调节（不少于3档），调节精度≤±10%；

4. 照射方式：支持定点照射或大面积照射，配备可调节照射支架（调节角度≥90°），照射距离可在10cm～50cm范围内调节；

5. 治疗时间：定时范围5分钟～30分钟，步进调节≤5分钟 ，支持自定义设定，具备倒计时显示与治疗结束报警功能

6. 控制与显示：配备≥3.5英寸显示屏，清晰显示功率档位、治疗时间、工作状态等参数，支持按键操作，逻辑简洁；

7. 保护功能：具备过温保护、过流保护功能，异常情况下自动切断输出并报警；光源模块具备防眩光设计，避免强光刺激 ；

8. 设备形态：支持台式或立式设计，立式设备配备万向轮（带锁定功能），便于移动部署；

9. 照射头：配备不少于1个照射头，照射头直径≥5cm（大面积照射设备可适当增大），表面无尖锐棱角，使用安全。

四、共同售后服务要求

1. 供货与安装：免费送货上门、安装调试，提供详细的操作培训（含理论与实操），并提供操作手册、维修手册等技术资料；

2. 维修响应：接到故障通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修（特殊地区可协商调整），无法现场修复的提供备用设备（如适用）；

3. 质保期：整机质保期≥1年，核心部件（光源模块、控制主板、治疗手具）质保期≥2年；

4. 耗材与维护：提供长期的耗材（如滤光片、光源组件）供应渠道与设备定期维护指导，确保设备长期稳定运行。