
肌电图诱发电位仪需求参数
（一）需求参数：

Ⅰ功能要求：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、神经电图等测试项目，为医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈大脑神经的活动，指导医生（如神经内科、神经外科、骨科、康复科等科室）开展门诊肌电图检查以及预估重症患者康复效果。

Ⅱ技术参数：

（一）放大器

1、通道数：≥6通道，一体化设计，非拼接组合型。

2、陷波：50 Hz。

3、共模抑制比：≥125dB【提供食品药品监督局出具的检验报告】

4、电压灵敏度：0.05mV/div到30mV/div分档控制（非显示灵敏度）

5、频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15%

6、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测

7、噪声电压：≤0.3V（提供食品药品监督局出具的检验报告）

8、共模输入阻抗≥4500MΩ（提供食品药品监督局出具的检验报告）

9、分辨率：24比特；

（二）电刺激器

1、高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；低恒流电刺激最大脉冲强度：5mA±5%；

2、脉冲强度误差：±5%；

3、最大脉冲宽度：1ms±5%；

4、脉冲宽度误差：±5%；

（三）声音刺激器

1、 最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）；

2 、最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）；

3 、声强在25dB至125dB范围内以不大于10dB的加减量分档选择.

（四）视觉刺激器

1、分别给与右、左和双眼刺激的LED闪光器；

2、LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。

（五）软件功能要求

1、神经电图：运动传导、感觉传导、H-反射、F-波，重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感、面运动传导、自定义。（要求提供软件截图证明）

2、肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维、运单指数（MUNIX）

3、诱发电位：

3.1体感诱发电位：下肢诱发电位、上肢诱发电位、三叉诱发电位、阴部体感诱发、长潜体感诱发、坐骨海绵体反射、球海绵体反射、三叉神经颈反射、自定义体感。（要求提供软件截图证明）

3.2、听觉诱发电位：脑干听阈、脑干听觉、40HZ稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图、自定义。

3.3、视觉诱发电位：LED闪光、模式反转、长潜、自定义。

3.4、前庭诱发电位：ACS-cVEMP、BCV-cVEMP、GVS-cVEMP、ACS-oVEMP、BCV-oVEMP、GVS-oVEMP、ACS-mVEMP、BCV-mVEMP、GVS-mVEMP。（要求提供软件截图证明）

3.5、运动诱发电位（电刺激、可连接磁刺激）：下肢运动、上肢运动。

4、震颤分析，配置全套软硬件，包含震颤加速器【要求提供软件截图证明及包含震颤加速器图片】

5、事件相关电位：听觉 P300、视觉 P300、三重P300、听觉P50 、伴随负电位、失匹配负波

6表面肌电：静息放松、肌张力评估、功能态A、功能态B、自定义

Ⅲ配置要求及服务

1、系统工作站：具有处理软件功能；中央处理器：工控主机，主频≥1.7GHz处理器内存：≥2G、硬盘：≥320G、标准接口、显示器：≥21”液晶，打印机：黑白激光；

2、配稳压隔离电源。

3、免费质保期：≥1年，终生维修；保修期外收取零配件费，不收维修费；

4、接到用户维修通知后， 4小时内作出相应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修；

Ⅳ整体要求

1、产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，设置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目；

2、厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应。

PAGE  
1

