除颤仪需求参数

需求参数：

1.便携式，带电池、体外板和心电导联线。

2.彩色TFT 显示屏≥6英寸。

3.支持中文操作界面。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤 (AED) 功能。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可 达360J, 并具备≥10档能量选择。

7.电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

8.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能。

9.除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

10.设备通过国家三类医疗器械注册。

11.标配1块锂电池，可支持200J 除颤≥100次。

12. 具备生理报警和技术报警功能。

13. 配置热敏记录仪，自动打印除颤记录。

14. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44 以上。

15. 具备优异的抗跌落性能，通过EN1789车载测试认证。

16.整机保修≥3年。