超声药物导入治疗仪

- 需求参数

Ⅰ核心技术参数

（一）超声参数

1. 超声频率：1.0±0.1MHz（临床常用导入频段），支持单频持续发射。

2. 超声声强：0~3.0W/cm²，连续可调，调节步长≤0.2W/cm²。

3. 超声工作模式：支持连续波、脉冲波两种模式，脉冲波占空比可调（10%~100%）。

4. 有效辐射面积（ERA）：单探头ERA≥5cm²，探头与皮肤接触良好时自动启动超声，防空载损伤。

（二）治疗参数

1. 治疗时间：1~30min连续可调，调节步长1min，具备时间到自动停止及声光提醒功能。

2. 通道数量：≥2个独立治疗通道，可同时为2名患者治疗或1名患者多部位治疗，通道参数独立设置、互不干扰。

3. 温度控制：治疗探头具备恒温加热功能，加热温度32~42℃ 连续可调，调节步长1℃，超温自动断电保护。

4. 药物导入辅助：适配水性、脂溶性等多种剂型药物，无药物特异性限制。

（三）安全与性能参数

1. 输出精度：超声声强、温度实际值与设定值偏差≤±30%，确保治疗准确性。

2. 安全保护：具备探头空载保护、过流保护、过温保护、断电记忆功能，探头脱离皮肤3s内暂停超声发射。

3. 工作电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，整机功耗≤100W，适配医院常规供电。

4. 探头寿命：超声探头有效工作寿命≥5000h，支持探头单独更换。

Ⅱ设备配置要求

1. 主机1台，标配≥2个治疗探头（含不同规格适配不同部位，如体部、四肢）。

2. 配备专用耦合剂（医用级）≥2瓶，探头固定绑带≥4条（弹性可调，适配不同部位）。

3. 标配电源线、操作说明书、保修卡，提供专用便携收纳箱（可选配）。

4. 支持连接医院信息化系统（HIS/LIS），具备数据导出功能（USB接口），可存储≥1000条治疗记录。

Ⅲ物理性能

1. 主机外形：机身轻便，便于科室移动使用。

2. 材质：主机外壳为医用级ABS阻燃材质，探头为医用硅胶+不锈钢材质，防水防污，易清洁消毒（符合院感要求）。

3. 散热性能：具备高效散热系统，连续工作4h无过热报警，机身表面温度≤40℃。

Ⅳ售后服务要求

1. 设备质保期≥2年，质保期内免费上门维修、更换非人为损坏配件，终身提供技术支持及维修服务。

2. 接到故障报修后，24小时内响应，市区48小时内上门维修，偏远地区72小时内上门维修。

3. 免费为采购方提供操作、维护培训（现场/线上），确保医护人员熟练掌握设备使用及基础故障排查。

4. 长期供应原厂配件，配件价格透明，无强制捆绑销售。