全套肩4K关节镜系统市场调研参数表
[bookmark: heading_0]基本信息
设备名称：肩4K关节镜系统
调研数量：1套
调研用途：市场技术摸底与参数征集，为后续采购工作提供参考
系统组成：每套系统包含4K 医用内窥镜摄像系统、关节内窥镜、刨削动力系统、等离子手术设备、32 寸 4K 显示器、手术工具、台车、光源光缆等，所有主设备须为同一品牌，保证整机系统兼容性、售后统一性。
一、4K医用内窥镜摄像系统
（一）4K摄像主机
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	视频输出接口
	1×HDMI2.0（4K 3840×2160）；1×3G-SDI（1080P）；1×DVI（1080P）；3×USB3.0（背板 2 个、前面板 1 个）；1×REMOTE 接口；1× 网口
	

	2
	扫描帧率
	垂直扫描率≥60Hz，恒定 60 帧运行
	

	3
	信噪比
	≥33dB
	

	4
	成像传感器
	8M PIX CMOS 传感器，成像分辨率 3840×2160P 逐行扫描
	

	5
	存储录制
	支持 USB3.0 外接固态 / U 盘存储，自带 4K/1080P 拍照、录像、播放、存储功能
	

	6
	预设手术模式
	内置关节镜、椎间孔镜、耳鼻喉镜、宫腹腔镜、泌尿镜多模式
	

	7
	图像延迟
	整机图像延迟≤100ms
	

	8
	基础图像功能
	支持手动白平衡、自动背光补偿，曝光模式可按手术模式自定义编辑
	

	9
	快捷操作
	支持一键拍照、一键放大、录像、图像冻结
	

	10
	精细化图像调节
	支持色调、色彩、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、降噪、伽马、曝光、血管增强、动态范围多维度调节
	

	11
	信息集成与屏幕
	可集成手术参数、光源参数、预览存储图像与视频；配备 7 寸 LCD 一体化全触摸屏
	

	12
	光源控制
	主机内置光源调控，亮度 1~100 级可调
	

	13
	光源计时与显色
	自带光源使用计时功能，显色指数≥90
	

	14
	光源寿命
	≥30000 小时
	

	15
	色温范围
	3000K~7000K 宽域可调
	

	16
	光源功率
	≥90W
	

	17
	适配接口
	兼容 Wolf、STORZ 主流硬镜接口
	

	18
	光通量
	≥900lm
	


（二） 4K 摄像头手柄
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	防护灭菌
	IPX7 防水，支持低温等离子灭菌、擦拭灭菌
	

	2
	传感器规格
	≥1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器
	

	3
	自定义按键
	3 枚快捷按键，可自定义白平衡、拍照、录像、亮度、冻结、变倍等功能
	

	4
	成像技术
	支持 HDR 宽动态成像、低照度成像
	

	5
	数码变焦
	0-9 级数码变焦，开机默认无放大，逐级可调
	

	6
	机身材质
	钛合金材质，硬质氧化工艺，耐磨损、耐腐蚀
	

	7
	成像分辨率
	逐行扫描，单帧分辨率≥3840×2160P
	

	8
	卡口规格
	标准 C 型卡口，兼容国产、进口硬镜
	

	9
	设备重量
	≤175g
	


（三）4K 定焦光学镜头
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	灭菌方式
	支持低温等离子灭菌
	


二、32寸  4K医用显示器
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	屏幕尺寸
	32 英寸医用专用显示屏
	

	2
	分辨率
	支持 3840×2160（4K）、1920×1080（1080P）双模式
	

	3
	屏幕设计
	防眩光防护玻璃，触控按键操作
	

	4
	亮度对比度
	最高亮度 700cd/m²，对比度≥1500:1
	

	5
	色彩显示
	显示颜色≥1.07B 色
	

	6
	伽马曲线
	支持 GAMMA2.0/2.2/2.4/2.6、DICOM 医用曲线
	

	7
	资质要求
	具备 3C 认证、节能认证，认证品牌与摄像系统一致
	


三、医用设备台车
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	整体设计
	360° 旋转视角，静音带锁万向轮，带收纳抽屉，适配手术室无菌环境
	

	2
	液压支架
	进口液压支架臂，标准安装孔位 7575mm、100100mm
	

	3
	适配屏幕
	支持 26-32 寸医用显示屏安装
	

	4
	承载结构
	配备可调节设备托盘，分层收纳，布线规整
	


四、光源光缆
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	光缆长度
	3m 标准医用长度
	

	2
	灭菌适配
	支持高温高压灭菌、Steris、Sterrad 灭菌方式
	


五、4.0mm 规格关节内窥镜系统
（一） 4.0mm 关节镜硬镜（2个）
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	镜体直径
	4.0mm 标准关节镜规格
	

	2
	工作长度
	157mm-175mm 
	

	3
	视向角度
	30°
	

	4
	视场角度
	105° 超大视野
	

	5
	中心分辨力
	≥2.7C/(°)
	

	6
	景深范围
	3mm-60mm 宽景深
	

	7
	镜体材质
	无涂层不锈钢外壳，无毒无害、抗老化耐用
	

	8
	避震系统
	内置热敏弹力避震结构，降低镜柱震动损耗
	

	9
	光学配置
	集成光学放大器、滤光器，降低产热、提升导光效率
	

	10
	密封工艺
	激光无缝焊接，气密性、防水性强
	

	11
	镜面材质
	镜端高品质蓝宝石镜面，耐腐蚀、耐刮擦
	

	12
	灭菌方式
	支持高温高压、低温等离子灭菌
	

	13
	光学工作距
	标准设计 10mm
	


（二） 4.0mm 镜鞘（2个）
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	最大插入外径
	6.0mm
	

	2
	器械通道宽度
	最小 4.2mm
	

	3
	工作长度
	129mm-142mm 
	

	4
	灭菌方式
	高温高压、低温等离子灭菌复用
	

	5
	阀体设计
	双阀大流量结构，配备 2 个旋转活塞
	


（三）4.0mm 穿刺锥（2个）
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	最大插入外径
	4.2mm
	

	2
	工作长度
	163mm-181mm 
	

	3
	灭菌方式
	支持高温高压、低温等离子灭菌
	

	4
	头部设计
	钝头结构
	


六、刨削动力系统
（一） 刨削动力主机
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	工作模式
	支持双通道手柄、脚踏双模式协同工作
	

	2
	操作屏幕
	7 寸 LCD 液晶一体化全触摸屏，智能可视化操作界面
	

	3
	记忆功能
	自带手柄工作模式、运行转速记忆存储功能
	

	4
	设备重量
	≤5.5kg
	

	5
	语言系统
	支持中文版
	

	6
	专属功能
	具备点动锁窗功能，锁定操作界面
	


（二） 刨削脚踏开关
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	控制按键
	5 键集成控制：正转、反转、往复转、加速、减速
	

	2
	防护等级
	IPX8 全防水，耐消毒液浸泡、耐高温冲洗
	

	3
	连接结构
	带锁式连接孔，防脱落锁紧设计
	


[bookmark: _GoBack]（三） 刨削手柄（2个）
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	吸引通道
	一体式 4mm 超大吸引通道，流量无级可调
	

	2
	手柄重量
	≤250g，轻量化机身
	

	3
	外观设计
	磨砂防滑握持设计，带锁防脱落连接结构
	

	4
	工作模式
	正转、反转、往复转三种作业模式
	

	5
	运行转速
	正 / 反转：12000 转 / 分；往复转：8000 转 / 分
	

	6
	输出扭矩
	额定扭矩 220mN.m，动力充足稳定
	

	7
	手动控制
	3 键人体工学手控按钮，一键切换工作模式
	

	8
	灭菌防护
	IPX8 防水，支持全程高温高压灭菌
	

	9
	安全防护
	智能过载保护，堵转即刻停机断电
	

	10
	往复频率
	9 档可调，60 次 /min-300 次 /min，以 30 次 /min 逐级递增
	


七、等离子手术设备
（一） 等离子主机
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	电路设计
	双极智能控制器，微电流工作，极少电流穿越人体
	

	2
	适配术式
	一机通用，满足膝、肩、髋、小关节、关节软骨、腱性疾病微创治疗
	

	3
	能量档位
	凝血 1\2 档可调，汽化 1\9 档精细化调节
	

	4
	刀头识别
	智能自动识别接入刀头，匹配专属工作档位
	

	5
	温度监测
	实时手术温度可视化监测、屏幕实时显示
	

	6
	温控范围
	测温区间 20℃~70℃，温度超 60℃自动声光报警
	

	7
	操作屏幕
	7 寸 LCD 一体化全触摸屏智能操作界面
	

	8
	工作频率
	标准输出频率 100kHz，运行稳定无波动
	

	9
	故障自检
	具有自动故障检测，故障代码显示 + 声音报警
	

	10
	金属防触碰保护
	射频工作时刀头接触金属即刻停能，脱离金属安全距离后自动恢复工作
	


（二） 等离子脚踏开关
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	控制功能
	3 键独立控制：汽化、凝血、汽化档位调节
	

	2
	防护等级
	IPX8 高度防水，耐冲洗、耐消毒
	

	3
	连接设计
	带锁防脱落连接孔，连接稳固不松动
	

	4
	按键锁定
	脚踏可一键关闭手柄按键功能
	

	5
	操控切换
	一次性等离子刀头支持手控、脚踏自由切换
	


八、机械助力盐水架
	序号
	参数项目
	技术指标
	备注

	1
	材质配置
	不锈钢 + 高分子复合材料，非无菌、可重复使用
	

	2
	承重能力
	4 个独立挂钩，单钩最大承重 6L 冲洗液，整体最大承重 24kg
	

	3
	升降范围
	独立手动升降调节，调节区间 167cm-259cm
	

	4
	调节方式
	按压释放按钮即可自由调节高度
	

	5
	工作原理
	纯机械结构，无需外接电源
	

	6
	稳定结构
	五星底座 + 配重平衡块，主体全防锈材质
	

	7
	移动结构
	5 个医用静音锁止万向轮
	


九、肩关节全套专用工具配置清单
	序号
	工具名称
	配置数量

	1
	探钩关节探针
	1 套

	2
	鸭嘴咬切钳（直型）
	1 把

	3
	鸭嘴咬切钳（左弯）
	1 把

	4
	鸭嘴咬切钳（右弯）
	1 把

	5
	前角咬切钳（左）
	1 把

	6
	前角咬切钳（右）
	1 把

	7
	探钩（165mm）
	1 把

	8
	推结器（Φ1.4）
	1 个

	9
	拉索过线器（左弯）
	1 个

	10
	拉索过线器（右弯）
	1 个

	11
	拉索过线器（直型）
	1 个

	12
	交换棒（Φ4.0）
	2 根

	13
	肩盂锉
	1 把

	14
	骨锤
	1 把

	15
	软组织抓钳
	1 把

	16
	抓线钳
	1 把

	17
	扁带剪线钳（方型）
	2 把

	18
	过线拉索
	1 套

	19
	过线枪（肩袖 1 代）
	1 把

	20
	过线枪针芯（肩袖 1 代）
	10 根

	21
	肩关节通用工具工具盒
	1 套

	22
	肩关节入路套管
	5 个

	23
	一次性使用双齿刨削刀头
	10 个

	24
	一次性使用刨削磨头刀头
	10 个

	25
	肩关节牵引架系统
	1 套

	26
	开路锥（内排）
	1 个

	27
	开路丝攻（4.5 内排）
	1 个

	28
	开路丝攻（5.5 内排）
	1 个

	29
	开路锥（外排）
	1 个

	30
	外排丝锥（4.75）
	1 个

	31
	外排丝锥（5.5）
	1 个

	32
	限位钻（Φ2.4）
	1 个

	33
	闭孔器（直型 Φ3.0）
	1 个

	34
	导向器（直型 Φ3.0）
	1 个



