玉林市中西医结合骨科医院

关于踝关节康复训练仪的市场调研报告

根据《广西卫生健康领域采购重点环节操作规范（试行）》等相关要求，医院对拟采购的踝关节康复训练仪进行市场调研，现将市场调研情况予以总结如下：

- 一、医院官网公示咨询情况

- 2025年12月26日-2026年1月4日，医学装备科在医院的官网上进行调研，收到四份报价，现汇报如下：

1、吉事成（广州）医学科技有限公司报价15万元/套，采购数量1套，总金额为15万元，质保期为1年，提供的产品为力迈德的踝关节康复训练系统（BOOM W200-Ⅰ）；

2、广州全科医疗科技有限公司报价14.95万元/套，采购数量1套，总金额为14.95万元，质保期为1年，提供的产品为郑州安杰莱的踝关节医用康复训练仪（ExoPedia-BBA）；

3、河南羿乔医疗科技有限公司报价14.9万元/套，采购数量1套，总金额为14.9万元，质保期为3年，提供的产品为杭州极智的踝关节康复训练系统（FSM-C-AN）；

4、广州蓝脊康医疗科技有限公司报价15万元/套，采购数量1套，总金额为15万元，质保期为1年，提供的产品为杭州极智的关节训练器（ELF-AN）；

二、市场调研总结

2026年1月23日，矫形骨科根据市场调查组织科室人员进行讨论，讨论结果：以上四家参数均适用。

根据讨论结果，建议以满足科室需求，对产品综合性能、质保及培训等因素选择，以15万元/套作为控制价，采购1套。

附：市场调研四份报价单。

- 三、需求参数

1.适用范围

产品用于医疗机构或者康复机构供具备相关专业知识的操作者使用，用于儿童患者踝关节进行主、被动康复训练，可防止或治疗因创伤或运动不足原因导致或可能导致的踝关节运动幅度减小，踝关节僵硬和静脉栓塞。

2. 机械性能：

2.1小腿支撑角度可调节范围：0°~60°,支持患者卧床平躺姿势下使用；

2.2支架立柱高度：≥640mm, 前臂旋转角度可调，水平可调范围≥180°, 支撑夹360°可调。

3. 产品性能指标

3.1训练速度可调节：1°/s～20°/s

3.2运动范围可调节：

跖屈最大运动角度50°,背屈最大运动角40°,内收最大运动角度25°,外展最大运动角25°

3.3训练时间可调节，范围1～100min 可调，步进1min;

3.4牵伸保持时长1～30s可调；

3.5训练阻力大小可调节：

跖屈：1N·m-6N·m, 背屈：1N·m-6N·m, 内收外展阻力调节范围：

0.5N·m-3N·m

3.6训练助力大小可调节：

跖屈：1N·m-6N·m, 背屈：1N·m-6N·m, 内收外展：0.5N·m-3N·m

4.关节极限保护角度：跖屈：55°,背屈：45°,内收：30°,外展：30°;

5.训练模式≥9种：具有被动模式、牵伸模式、主动模式、助力模式、抗阻模式、示教模式、学习模式、协作模式、等速模式。

6.学习模式：支持患者健侧进行自主角度运动，带动患侧学习运动，最大运动速度1-9级可调，训练时间1min～100min 可调，痉挛灵敏度0%～100%可调。

7.示教模式：通过医护人员对患侧进行一次康复运动，机器自动记录并模拟该康复动作，可以重复为患者进行康复训练，训练次数1次～100次可调。

8.数据测量

8.1 ROM 测量范围：跖屈测量范围：0°~50°,允差：±1°,背屈测量 范围：0°~40°,允差：±3°,内收和外展测量范围：0°~25° 。

8.2肌力测量范围：跖屈和背屈测量范围：0～10N·m,允差：±0.8N·m; 内收和外展测量范围：0～5N·m,允差：±0.5N·m。

9. 痉挛保护：痉挛保护的阈值设置范围为0%～100%,跖屈背屈对应的触发测量

力矩区间为18N·m-4N·m, 内收外展对应的触发力矩区间为6N·m-3 N·m。

10. 软件功能

10.1患者管理：用户可进行患者管理，包括新增、查找、编辑、删除功能。

10.2康复评估：医生或者治疗师可根据患者踝关节的疼痛、肌力、正常步态、踝后足稳定性、日常运动、前后活动、后足活动、足部对线的情况对患者的情况进行评估。

10.3数据测量：具有踝关节活动度和力矩测量功能。

10.4运动训练

10.4.1具有显示当前运动训练模式的功能；

10.4.2具有训练速度、训练时间、训练角度、阻力值、助力值的显示和调节功能；

10.5具有报告查看、打印功能。

11.配置：

11.1系统主机(含左、右小腿装置):1 套

11.2 电源线 1 根

11.3 鞋子(S、M、L 各一双):1套

11.4专业版软件1套

11.5支架前臂和支撑夹：1套【或选互动显示器(≥43寸):1套】

2026年1月23日