玉林市中西医结合骨科医院

关于低温储存与辅助设备的参数

- 三、需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱-80℃ | 个 | 2 | 1.控温范围-40℃~-86℃，微电脑精准控制；2.有效容积≥300L/台；3.双压缩机复叠制冷，无氟环保制冷剂；4.具备高温、开门、断电报警（续航≥8小时）；5.内胆为304不锈钢 | 1.外形尺寸≤1000×850×1900mm/台；2.重量≤200kg/台；3.搁板≥6块/台（可调节） | 1.标配冻存盒（20个/台）、钥匙锁；2.质保期≥1年；3.含上门安装调试 |
| 2 | 负40℃冰箱 | 个 | 1 | 1.控温范围-10℃~-40℃，精度±1℃；2.有效容积≥200L；3.单压缩机制冷，无氟制冷剂；4.具备超温报警、开门报警功能 | 1.外形尺寸≤550×650×1700mm；2.重量≤70kg；3.内胆为不锈钢；4.搁板≥3块 | 1.标配门锁；2.质保期≥1年；3.含使用指导 |
| 3 | 液氮生物容器（方提） | 个 | 1 | 1.几何容积≥10L；2.口径≥125mm；3.静态日蒸发量≤0.3L/天；4.内外胆为铝合金材质，耐低温喷塑 | 1.外形尺寸584×300×125mm；2.重量≤15kg；3.提桶材质为304不锈钢 | 1.标配冻存架、防护手套；2.质保期≥1年（内胆真空质保3年）；3.含安全操作培训 |
| 4 | 制冰机（雪花型） | 台 | 1 | 1.制冰量≥15kg/24h；2.储冰量≥5kg；3.冰型为雪花状；4.压缩机制冷（无氟环保制冷剂）；5.具备缺水、冰满、超温报警功能 | 1.外形尺寸≤400×400×500mm；2.重量≤30kg；3.功率≤300W；4.噪音≤55dB(A) | 1.标配冰勺、排水管；2.质保期≥1年；3.含上门安装调试 |
| 5 | 冷藏柜 | 个 | 1 | 1.控温范围2℃-8℃，精度±1℃；2.有效容积≥300L；3.内胆为304不锈钢，耐腐蚀；4.具备超温报警、门体防凝露功能 | 1.外形尺寸≤600×700×1800mm；2.重量≤80kg；3.搁板≥4块（可调节）；4.功率≤150W | 1.标配门锁、储物篮；2.质保期≥1年；3.含安装调试 |
| 6 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 1.最大搅拌量≥10L（H₂O）；2.搅拌子最大尺寸≥50mm；3.转速范围100-2000rpm（精度±5%）；4.加热温度室温-300℃，温控精度±1℃；5.具备超温报警、干烧保护功能 | 1.外形尺寸≤290×195×440mm/台；2.重量≤2.5kg/台；3.加热功率≤570W/台；4.显示为LED数显 | 1.标配50mm搅拌子2个；2.质保期≥1年；3.提供操作指导 |