## 中医四诊仪（舌面脉信息采集系统）

## 采购调研技术参数

## 一、总体采购要求

1. 采购用途：适用于骨伤专科医院门诊、临床科室患者开展中医四诊信息采集、体质辨识、气血瘀滞辨证、康复疗效评估。

2. 资金预算总额50万以内，设备数量≥5台。资金来源：玉林市中医药传承创新发展示范项目专项资金。

3.设备形式：设备为一体化移动推车式四诊系统，配置≥21.5寸医用触控屏，工业级工控主机（≥8G内存、≥256G固态），支持7×24小时稳定运行。人体接触部件可拆卸、可消毒，满足院感要求。适配医院日常门诊、临床使用。

4. 资质要求：

（1）设备具备第二类医疗器械注册证及医疗器械生产许可证，注册证产品名称包含中医舌、脉信息采集功能，可用于医疗机构临床诊疗；

（2）生产厂家具备ISO13485医疗器械质量管理体系认证；

（3）符合《YY/T 1488-2016舌象信息采集设备》医药行业标准；

（4）无隐形收费，软件终身免费升级，无年度年费、无续费锁机情况。

（5）数据接口：标配标准数据接口，支持对接医院HIS、EMR电子病历系统，可实现数据上传、报告嵌入病历。

（6）对接服务：免费协助完成院内HIS、电子病历系统对接调试，确保数据正常上传、报告正常调取。

## 二、舌诊采集系统核心参数

1. 采集方式：封闭式避光标准采集仓，完全隔绝环境杂光，保障舌象采集标准化，杜绝光线误差影响辨证结果；

2. 标准光源：采用医用D65标准日光光源，色温5000K-5700K，显色指数Ra≥96，照度均匀稳定；

3. 成像配置：高清医用成像镜头，有效像素≥1100万，色彩色差ΔE≤20；

4. 识别功能：可自动分割舌体、舌苔、舌下脉络，精准识别舌色、苔色、厚薄、润燥、裂纹、齿痕、瘀点瘀斑；支持舌下瘀血评估；

5. 对比功能：支持患者多次舌象数据存档、历史同屏对比。

## 四、脉象采集系统核心参数（临床合规标准）

1. 采集模式：寸关尺三通道独立传感器采集，支持左右手六部脉象完整采集，符合中医三部九候诊脉规范；

2. 硬件精度：脉压在 0g~60g范围内,对脉压测量误差不超过±10%，支持浮中沉分层加压采集，适配骨伤患者肢体僵硬、手腕活动受限人群；

3. 脉象识别：可自动识别≥28种常见脉象，包含弦、涩、迟、虚、滑、沉等骨伤高频脉象，自动生成标准脉波图谱及脉率、脉力、脉宽等量化数据；

## 五、面诊与智能问诊模块

1. 面诊功能：同标准光源采集面部、唇色信息，自动分析面色光泽、气血盛衰；

2. 智能问诊：内置标准化中医问诊量表。

## 六、软件系统功能

1. 四诊合参：自动整合舌、面、脉、问全部数据，智能辨证分型；

2. 专科报告：自动生成中医辨证报告，附带康复调理方案、中医外治、膳食指导，报告支持编辑、打印、PDF导出；

3. 数据管理：本地大容量数据库，可存储万级患者档案，支持按病种、证型、康复周期检索统计，满足中医专科建设、绩效考核数据上报需求；

4. 权限管理：多级账号权限、操作日志留痕，符合医疗数据安全规范。

## 七、售后、培训及服务要求

1. 质保服务：整机原厂质保≥2年，软件终身免费迭代升级，无任何年度服务费；

2.售后：故障2小时响应、24小时上门维修；

3. 培训服务：提供不少于2次现场实操培训，覆盖医护人员，熟练掌握设备操作、报告解读、数据对接及日常校准维护；