玉林市中西医结合骨科医院

污水在线监测、配套视频监控

系统及第三方比对监测服务采购需求

一、项目背景

我院现有污染物自动在线监测设备及配套视频监控系统已无法满足现行最新环保标准及监管要求，设备适配性、合规性存在短板。同时，根据广西壮族自治区《固定污染源自动监控管理办法（试行）》（桂环规范〔2022〕3号）及玉林市生态环境局相关要求，重点排污单位须每月开展一次水质自动监测设备实际水样比对监测，并出具加盖CMA印章的比对监测报告，该比对不能由运维单位内部台账替代。我院作为重点排污单位，需同步落实此项法定要求。

为保障医院生态环保工作合规有序开展，顺利通过环保常态化核查、在线数据稳定上传监管平台，杜绝合规风险，现采购全新合规的污染物自动监测设备、配套视频监控系统及第三方CMA比对监测服务，全面更新替换老旧设备，完善现场监测监控体系，实现污水监测全流程标准化、规范化、可溯源管控。

二、供应设备标准及服务要求

本次采购所有设备需严格契合国家最新生态环境行业规范，完全符合HJ 212-2025《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》、HJ 1480-2026《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》两项国家标准，满足新标准正式实施后的合规运维、联网传输、视频溯源、数据监管全部要求。供应商须保证所供全套设备、系统软硬件、配套配件均完全匹配上述标准，可顺利完成设备安装调试、联网对接、合规验收及长期稳定运行，无标准不符、适配异常等问题。

本次采购同时包含第三方CMA比对监测服务，具体要求详见本需求“第三方比对监测服务”章节。

采购设备内容与技术参数

（一）设备参数

	污水在线监测及配套视频监控采购参数

	（一）化学需氧量（COD）水质自动在线监测仪

	参数项
	技术指标

	测量方法
	重铬酸钾氧化分光光度法

	测量范围
	0~1000/5000 mg/L，可扩展

	测量周期
	<60 min

	示值误差
	示值误差：测试溶液浓度相对于检测范围的20%：±10%；测试溶液浓度相对于检测范围的50%：±8%；测试溶液浓度相对于检测范围的80%：±5%；

	重复性
	≤2%

	24h低浓度漂移
	±5 mg/L

	24h高浓度漂移
	≤5%

	记忆效应
	测试溶液浓度相对于检测范围的80%→20%：±5mg/L；测试溶液浓度相对于检测范围的20%→80%：±5mg/L

	实际水样比对试验
	COD<50 mg/L时≤5 mg/L；COD≥50 mg/L时≤10%

	定量下限
	≤15 mg/L

	电源电压影响
	±3%

	最小维护周期
	≥168 h

	通讯
	4～20mA，RS232/RS485

	电源
	AC(220±22)V,（50±0.5）Hz

	环境温度
	5~45℃

	湿度
	(65±20)%（不结露）

	资质
	具备环保认证

	（二）超声波明渠流量计

	参数项
	技术指标

	传感器技术参数
	

	传感器类型
	超声波探头

	流量范围
	10升/秒～ 10米3/秒

	测量范围
	0.4—2米，水位分辨率1mm

	环境温度
	-20-50℃

	盲区
	<0.4米

	重复性
	≤满量程的0.5%

	温度补偿
	自动补偿-40℃～+80℃。

	变送器技术参数
	

	环境温度
	-10－45℃

	外壳防护
	传感器IP68、变送器IP54

	内置标准转换算法
	

	显示精度
	液位0.001米

	测量误差
	与标准堰槽相关三角堰5%、矩形堰5%、巴歇尔槽5%

	分辨率
	液位1cm，瞬时流量分辨率

	（三）数据采集传输仪（数采仪）

	参数项
	技术指标

	CPU
	TI 公司
	ARM 高性能双核处理器

	
	芯片主频
	运行频率 800MHz

	
	存储器
	64GB

	
	操作系统
	Linux 操作系统

	
	模拟量输入 AI
	8 路 AI

	接口
	开关量输入 DI
	8 路 DI

	
	开关量输出 DO
	4 路 DO

	
	串口数量
	6 路 RS232 + 6 路 RS485

	
	USB 接口
	2 个 USB HOST+1 个 Type-C 接口

	
	TF 卡接口
	支持扩展 数据备份

	显示单元
	液晶屏
	10.1 寸电容式触摸屏

	
	以太网
	2 路（10M/100M）

	
	无线
	4G 全网通

	
	环保专网
	支持

	
	Wi-Fi
	支持

	
	采集精度
	≤1‰

	
	系统时钟误差
	±0.5‰

	
	绝缘阻抗
	20M Ω 以上

	
	电磁兼容
	满足 IEC 三级标准

	系统参数
	MTBF
	1440 小时以上

	
	主供电源
	220VAC±15%  50Hz±5%

	
	后备电池
	6 小时断电续航

	
	功耗
	<15W

	
	存储容量
	至少存储 14400 条记录，支持断电后所存数据不丢失

	安装环境
	相对湿度
	20%～90%

	
	环境温度
	-10℃~+50℃

	
	规格尺寸
	312*390*80mm（不包含挂耳锁等）

	
	重量
	7KG

	资质认证
	环保认证
	CCAEPI-EP-2025-226

	（四）pH自动在线监测仪

	参数项
	技术指标

	测量参数
	pH、温度

	测量方法
	玻璃电极法

	测量方式
	浸入式测量

	量程
	pH:0~ 14 温度：(0~60)°C

	准确度
	≤±0.1pH

	重复性
	≤±0.1pH

	分辨率
	0.01pH

	响应时间
	≤10s

	漂移
	≤±0.1pH

	温度补偿精度
	≤±0.1pH

	校正周期
	6个月

	温度范围
	(0~60)°C

	防护等级
	IP68

	MTBF
	≥1440h/次

	通讯方式
	RS485(Modbus RTU）、最高波特率115200 bps

	供电电压
	220VDC

	功耗
	<1.5W

	显示屏
	半透半反液晶屏，LED背光

	显示尺寸
	(63*38)mm

	分辨率
	240*160

	模拟输出
	2路4～20mA

	继电器输出
	3路，程序控制输出

	工作环境
	(5-45)°C, (0-95)%RH

	防护等级
	P65

	外壳材质
	PC+ABS

	（五）水质自动采样器

	参数项
	技术指标

	采样瓶
	1000ml×25瓶（聚乙烯矩形瓶）

	单次采样量
	(10~1000)ml

	采样间隔
	(1~9999)min

	采样记录
	10000条

	混匀桶
	AB双桶单个不少于6升

	开关门记录
	2000条

	停电记录
	2000条

	采样量误差
	±5%

	等比例采样量误差
	±5%

	系统时钟时间控制误差
	Δ1≤0.1%   Δ12≤30s

	控温精度
	1.5℃

	采样垂直高度
	≥8m

	水平采样距离
	≥80m

	管路系统气密性
	≤-0.085MPa

	平均无故障连续运行时间（MTBF）
	≥1440 h/次

	绝缘阻抗
	>20 MΩ

	通讯接口
	RS-232/RS-485

	模拟接口
	4mA ~20mA

	（六）视频监控系统

	参数项
	技术指标

	依据标准
	HJ 1480-2026；玉林市生态环境局《关于进一步加强自动监控管理保障自动监测数据质量的通知》要求中安装视频监控设备的参数要求。

	摄像头数量
	至少2个，安装于采样监测点位

	监控范围
	所有采样探头、监测孔、监测及运维活动；自动监测分析仪表、数据采集与传输装置、标准物质存放区域

	图像分辨率
	≥200万像素（1920×1080）

	功能
	动态捕捉、逆光补偿、夜视、联网传输、断网重连

	字符叠加
	支持协议字符叠加，符合GA/T 751及附录A

	视频压缩
	H.264、H.265、Smart264、Smart265

	远程控制
	支持远程调焦、聚焦、调整光圈

	安全能力
	满足GA/T 1788.2通用型要求，符合GB 35114

	存储
	现场硬盘录像机，事件存储≥6个月，硬盘≥8T

	硬盘录像机
	支持H.264、H.265、Smart264、Smart265；具有录像、浏览、检索、回放、下载、录像标记、录像锁定功能

	防护等级
	摄像头IP67

	交换机
	8口二层非管理PoE交换机，交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.488Mpps

	平台接入
	支持接入上级视频监管平台，兼容GB/T28181


（二）第三方比对监测服务

1.服务包含内容

（1）现场同步采样：在污水总排口与在线监测仪器同一时刻、同一采样点位采集水样；比对全过程禁止调试在线监测设备，核查仪器量程、参数设置、标准物质有效性，记录现场工况。

（2）同步读取在线数据：同步读取COD、pH在线仪表实时读数；超声波明渠流量计同步采集液位、瞬时流量数据。

（3）实验室国标方法分析：按照HJ355—2019要求取得不少于3 组有效数据对；按国标实验室方法开展分析；计算示值误差、相对误差，评判在线仪器是否符合标准允许误差限值。

（4）全流程质量控制：水样采集、固定、保存、运输严格执行HJ91.1、HJ493相关规范，落实采样、实验室全流程质控。

（5）出具正式成果文件：出具水污染源在线监测系统比对监测报告，执行三级审核，加盖CMA检验检测资质印章；报告明确比对合格/不合格结论，附带整改建议。

（6）资料报送归档：报告满足广西固定污染源自动监控平台报送、生态环境部门核查、排污单位台账存档要求。

备注：运维单位仍需开展日常巡检、校准、设备维护；每月CMA第三方比对为广西地方监管强制要求，不能用运维内部台账替代CMA比对报告；检测内容和频次应包含但不限于以上描述，且须完全符合广西玉林地方政策要求；如地方政策另有更严格规定的，从其规定。

2.执行频次（按照广西重点排污单位要求）

（1）常规生产状态：每月1次第三方CMA比对监测，每月出具1份CMA比对监测报告。

（2）设备停产期间，可按监管要求申请延期开展比对，恢复生产后及时补做比对。

（3）系统验收阶段必须开展CMA第三方比对。

（4）质保期内因设备本身质量故障完成维修后，需额外加做1次CMA比对，验证设备修复效果（该次费用由设备成交供应商承担）。

3.机构资质硬性要求

（1）具备有效的检验检测机构CMA资质认定证书，资质附表内包含废水CODcr、pH等对应检测项目，具备水污染源在线比对监测能力。

（2）出具的比对监测报告必须加盖CMA资质印章，无CMA印章报告生态环境监管部门不予采信。

（3）现场采样、实验室分析人员具备相应环境监测业务能力。

（4）不接受转包、挂靠CMA资质出具报告。

四、质保及售后服务要求

（一）本次采购所有设备均为全新原厂正品设备，严禁提供翻新机、改装机、贴牌机、返修机及二手设备，设备整机、配件、软硬件系统均为原厂全新未使用状态，出厂资质、检测报告、环保认证等资料齐全有效。设备整体整机质保期不少于3年，核心监测、传输、摄像等关键部件质保期不少于5年，质保期内提供免费维修、免费更换配件、远程运维、故障排查等全套售后服务。

（二）质保期内提供免费维修、免费更换配件、远程运维、故障排查等全套售后服务。

（三）供应商须提供设备安装调试、联网对接、合规验收服务。

（四）供应商须提供操作培训，确保医院方、维保方相关人员能正常使用。

（五）设备出现故障时，供应商应在接到通知后2小时内响应，8小时内解决紧急问题。

（六）供应商须在设备安装、调试、联网、验收及质保期内，与医院现有污水处理站运维服务商做好交接和配合工作。施工及调试安排不得影响医院污水处理站的正常运作，不得造成污水停运、超标排放或在线数据中断。因供应商施工、调试、交接不当造成污水处理站运行异常、数据中断或环保问题的，由供应商承担相应责任。

（七）供应商须在设备交付时，向医院及现有运维服务商提供完整的设备清单、操作手册、通讯协议、接口参数、试剂配方比例、维护要点及质保联系方式，确保现有运维服务商能够顺利承接新设备的日常巡检、数据跟踪、异常响应、配合校准及数据填报工作。

（八）设备质保期内的专业维修、配件更换由供应商负责；设备日常巡检、数据跟踪、异常响应、配合校准、日常检测报告出具、数据填报仍由医院现有运维服务商按合同履约；按广西地方监管要求执行的例行第三方比对监测及出具 CMA 比对监测报告由本项目中标服务商负责。供应商应配合现有运维服务商完成相关工作，不得以任何理由拒绝提供通讯协议、接口参数等必要的技术支持和接口配合。

（九）质保期内，如因设备自身质量故障造成在线监测系统失效，运维服务商为满足环保监管要求开展人工手工监测、手工填报监管平台数据所产生的额外人工、采样、资料报送等全部增量成本，由供应商全额承担，不得转嫁给医院。供应商接到故障报修后须主动对接运维服务商落实人工补测相关工作。

（十）质保期内，因设备本身质量问题，造成第三方比对监测结果不合格的，由供应商负责免费补做对应第三方比对监测；如对现有运维服务商造成经济损失、产生环保相关责任风险的，全部损失及相关责任由供应商承担，医院不承担相关责任。

（十一）质保期内因设备质量故障维修完成后，如需开展第三方比对监测验证设备修复效果，该次比对监测全部费用由供应商承担。

五、验收要求

（一）设备到货后，医院组织验收，核对设备型号、数量、参数、资质证书等。

（二）设备安装调试完成后，进行联网测试，确保数据稳定上传监管平台。

（三）视频监控系统须接入上级视频监管平台，实现视频溯源。

（四）验收合格后，双方签署验收报告。验收时须有医院现有运维服务商参与，确认设备交接、通讯协议、接口参数、日常运维衔接等事项已完成。

六、其他要求

（一）供应商须保证所供设备完全符合HJ 212-2025、HJ 1480-2026及玉林市生态环境局相关要求。

（二）供应商须提供设备原厂授权、检测报告、环保认证等资料。

（三）供应商须配合医院完成环保检查、数据填报、台账整理等工作。

（四）本次采购设备仅为设备更新，不改变现有污水站运维合同约定的日常运维责任。



