玉林市中西医结合骨科医院

关于细胞培养设备的参数

需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置显微镜（带荧光） | 台 | 1 | 1.观察方式：倒置相差+荧光观察；2.物镜：4×、10×、20×、40×平场相差物镜（荧光兼容）；3.荧光激发块：至少含DAPI、FITC、TRITC三色激发组；4.分辨率：≤0.2μm（40×物镜下）；5.成像系统：≥500万像素CMOS相机 | 1.目镜：10×，视场数≥22；2.载物台：手动XY载物台，行程≥76×52mm；3.外形尺寸≤600×500×800mm；4.重量≤40kg | 1.标配荧光滤光片组、成像软件；2.质保期≥1年；3.含操作及图像分析培训 |
| 2 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 | 1.有效容积≥180L/台；2.控温范围：室温+5℃-50℃，温控精度±0.1℃；3.CO₂控制浓度0-20%，精度±0.1%，采用红外传感器；4.支持160℃-180℃干热灭菌（一键操作）；5.内胆材质为304不锈钢 | 1.外形尺寸≤600×700×1200mm/台；2.重量≤80kg/台；3.搁板标配≥3块/台，可升级；4.自然蒸发湿度≥95% | 1.标配水盘、搁板支架；2.质保期≥1年；3.含CO₂传感器年度校准服务 |
| 3 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 1.防护等级：Ⅱ级A2型；2.风速：平均下降风速0.35 m/s，流入风速0.53 m/s；3.具备UV灯定时关闭、风机故障报警、气流监测功能 | 1.工作区尺寸≥1200×600×650mm；2.外形尺寸≤1400×750×2200mm；3.重量≤150kg；4.噪音≤65dB(A) | 1.标配UV灯、日光灯、电源插座（2个）；2.质保期≥1年；3.含上门安装及生物安全培训 |
| 4 | 通风橱 | 个 | 2 | 1.规格：1500×850×2350mm（长×宽×高，±10mm）；2.工作区平均风速≥0.5m/s；3.内衬为耐酸碱PP材质；4.具备自动门下降报警、风机故障报警功能；5.顶部预留通风接口 | 1.噪音≤60dB(A)；2.照明为LED灯（功率≤30W，照度≥300lux）；3.功率≤500W；4.下箱带储物层 | 1.标配水龙头、滴水盘、气体考克（2个/个）；2.质保期≥5年；3.含上门安装及通风量检测 |