
彩色多普勒超声诊断仪
一、需求性能与参数：  

1. 基本参数
▲1.1 显示器：≥23寸LED显示器，显示器可以升降、前后、左右自由活动、仰俯，具备1,920 x 1,080x 24及以上比特的分辨率，旋转角度可达+/-360度
1.2 具备≥13英寸彩色LED触摸控制屏,显示分辨率: 1,920 x 1,080及以上。 
1.2.1 触摸屏幕操作菜单可自主编辑,并可滑动翻页

1.2.2 触摸屏可做倾斜角度调整，角度可达30度及以上。
1.2.3 通过触摸屏直接对三维图像进行剪切等多种操作

▲1.3 数字化增益补偿，TGC调节≥10段，LGC调节≥8段，可在触摸屏上调节并存储预设。

1.4 操作面板具有自定义按键设置，可以左右旋转，自由升降。
1.5主机系统处理通道数：≥8000000  
1.6 系统最大动态范围：≥370dB   

▲1.8 系统最大扫查深度：≥55cm
2  具备成像及分析单元：
2.1 二维灰阶成像及分析单元
2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5方向性能量多普勒单元

2.6 脉冲多普勒显示及分析单元
2.7组织多普勒显示及分析单元

2.8连续多普勒显示及分析单元

具备成像及应用技术：
3.1 智能差量谐波成像技术
3.2 智能声影补偿成像技术
3.3 高清真实成像技术

3.4斑点噪声抑制技术

3.5 空间复合成像技术

3.6 组织速度校正技术：根据不同组织内不同的声速特点调节成像声速，达到最佳成像效果。可调声速级别。

3.7 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频和图像质量

3.8 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像

3.9 图像后处理功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、参数调节、测量、分析和诊断

3.10 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶，支持成角扫查，可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析，可进行任意旋转、放大及测量
3.11 微细血流成像技术，超高的血流敏感性将组织中极低速和微弱的血流信号与组织运动噪音鉴别、提取，得到纯净、敏感的血流信息，具有高敏感度、高帧频、高空间分辨率、高穿透力。

3.12 微血流定量分析功能，可以在机选择规则或者手动描记取样框，并将取样框内彩色血流所占像素值与整体灰阶像素值显示在显示器上，并可以将彩色血流像素比和相对应像素所占面积比显示在显示器。
3.13测量放大镜：独立放大显示测量区域，与主图像同屏双区域显示，提高测量精确性，且不影响观察测量区域与周边组织位置关系
4. 具备高级临床应用技术
4.1 血管内中膜自动测量技术

4.1.1自动同时测量前壁和后壁内中膜一段范围内的厚度
4.1.2自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等

5. 具备全身测量和分析软件包
6. 探头规格

6.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持宽频带发射与接收

6.2 具有单晶体凸阵探头、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头等。

6.3探头规格:
▲6.3.2 探头类型：腹部凸阵，高频线阵，相控阵具备单晶体探头技术。
6.3.3凸阵探头：单晶体材质，频带范围1-7MHz；基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具凸型扩展功能
6.3.4线阵探头：单晶体线阵探头，频带范围2-14MHz；基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

▲6.3.5线阵探头：单晶体材质，频带范围3-20MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调

6.3.8相控阵探头：频带范围1-5MHz；基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调
6.4探头接口：探头接口≥4个，全部激活并通用，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板。
7. 输入/输出信号：

7.1 输入：USB2.0、USB3.0、DICOM、外部音频等

7.2 输出：HDMI、音频输出、USB2.0、USB3.0、DICOM等

8. 二维成像主要参数

8.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

8.2 扫描线：线密度可调
8.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦
9. 频谱多普勒

9.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）
9.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥10m/s
CW：血流速度≥20m/s

9.3最低测量速度：≤0.5mm/s。
▲9.4取样宽度：多级可调，最小取样宽度0.5mm，最大25mm。
10.彩色多普勒

10.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥10帧/秒。
10.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒。

11. 扫查标准化流程

可将经常用到的或者按质控扫描需求必需扫查的多个操作步骤按顺序固定在一个选项中，帮助科室实现在不同医师中的扫查流程标准化，大大提高不同检查者对病人检查的前后一致性和可重复性
12. 超声图像及病案管理系统：

12.1数字化SSD固态硬盘容量≥512GB，可扩充存储容量；

12.2动、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像
12.3 可批量、选择性输出图像

13.售后部分
13.1 免费保修年限≥36个月，保修期内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；
13.2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训。 
13.3 保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。
PAGE  

