骨科牵引床技术参数（带轮款）

1.产品名称与型号

产品名称：医用骨科牵引床（带轮多功能护理床）

2.规格尺寸

床体尺寸：全长 2000mm ± 20mm，全宽 900mm ± 20mm（不含牵引架宽度）。

床面高度：500mm - 750mm（可调节范围，具体视摇把配置而定）。

承重能力：静态承重 ≥ 250kg，动态安全承重 ≥ 150kg。

3.材质与结构

床架：采用优质冷轧钢管焊接成型，表面经过除锈、磷化、静电喷塑处理，抗腐蚀、易清洁。

床头/床尾板：采用ABS高级工程塑料一次成型，外形美观，抗冲击，可拆卸，带有防撞包角。

床面板：采用冷轧钢板冲孔或ABS透气板，表面光洁，透气性好。

护栏：四侧折叠护栏（铝合金或钢制），带有防夹手设计，升降灵活，锁定稳固。

4.核心牵引系统（骨科专用）

龙门架（龙骨架）：采用不锈钢圆管或加厚钢制结构，可拆卸，具备固定扣调节高度，承重能力强。

牵引装置：

包含滑轮扣、钢丝绳、2KG秤砣（配重块）。

具备左右抬落分腿功能，方便进行下肢牵引及护理。

配置手摇吊环，便于患者起身或进行上肢康复训练。

牵引功能：支持头部、颈部、四肢等部位的牵引治疗。

5.功能调节系统

背部升降：0° - 80°（手摇式）。

腿部升降：0° - 40°（手摇式，带分腿功能）。

整体升降/前后倾斜：可选配（根据具体配置）。

摇把：采用折叠手摇握把，隐藏式设计，操作轻便，无噪音，具备过载保护。

6.附件配置

移动餐桌：配置可移动、可升降的移动餐桌，方便患者用餐及阅读。

输液架：床体预留输液架插孔（标配或选配）。

脚轮：

配置 4个直径 125mm 或 150mm 的静音万向轮。

轮子材质为高耐磨聚氨酯（PU），不伤地板。

带独立刹车系统（一脚制动），确保牵引治疗时床体绝对稳固。

7.安全与工艺

防滑加固床腿：床腿底部加厚设计，配合刹车轮，防止床体滑动。

安全载荷：牵引架连接处经过加固处理，确保牵引过程中的安全性。

表面处理：所有金属部件无毛刺、无锐角，符合医用家具安全标准。

8.适用范围

适用于医院骨科、康复科、理疗科等，用于颈、腰椎及四肢骨折、脱位患者的牵引复位及术后康复护理。